Modbus地址表

| PLC地址 | 协议地址 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四字节只读区（支持的功能码：03） |  |  |  |
| 40001 | 0000 | 通道1重量值 | 四字节有符号数 |
| 40003 | 0002 | 通道1状态 | bit0：0不稳定/1稳定 bit1：0正常/1溢出 bit2：0非零/1零点 bit3：0正号/1负号 bit4~bit31：0（备用） |
| 40005 | 0004 | 通道2重量值 | 四字节有符号数 |
| 40007 | 0006 | 通道2状态 | bit0：0不稳定/1稳定 bit1：0正常/1溢出 bit2：0非零/1零点 bit3：0正号/1负号 bit4~bit31：0（备用） |
| 40009 | 0008 | 通道3重量值 | 四字节有符号数 |
| 40011 | 0010 | 通道3状态 | bit0：0不稳定/1稳定 bit1：0正常/1溢出 bit2：0非零/1零点 bit3：0正号/1负号 bit4~bit31：0（备用） |
| 40013 | 0012 | 通道4重量值 | 四字节有符号数 |
| 40015 | 0014 | 通道4状态 | bit0：0不稳定/1稳定 bit1：0正常/1溢出 bit2：0非零/1零点 bit3：0正号/1负号 bit4~bit31：0（备用） |
| 40017 | 0016 | 通道1重量值 | 通道1-4的当前重量值 通道1标志： bit0：0不稳定/1稳定 bit1：0正常/1溢出 bit2：0非零/1零点 bit3：0正号/1负号 通道2标志： Bit6：0不稳定/1稳定 bit7：0正常/1溢出 bit8：0非零/1零点 bit9：0正号/1负号 通道3标志： Bit12：0不稳定/1稳定 bit13：0正常/1溢出 bit14：0非零/1零点 bit15：0正号/1负号 通道4标志： Bit18：0不稳定/1稳定 bit19：0正常/1溢出 bit20：0非零/1零点 bit21：0正号/1负号 其他：0（备用） |
| 40019 | 0018 | 通道2重量值 |  |
| 40021 | 0020 | 通道3重量值 |  |
| 40023 | 0022 | 通道4重量值 |  |
| 40025 | 0024 | 通道1~4状态位 |  |
| 40027 | 0026 | 仪表类型 | AMC402仪表读出为 0x30343032(ASCII形式为0402) |
| 两字节可读/写区（支持的功能码：03，06） |  |  |  |
| 40101 | 0100 | 通道1数字滤波级数 |  |
| 40102 | 0101 | 通道1判稳范围 |  |
| 40103 | 0102 | 通道1判稳时间 |  |
| 40104 | 0103 | 通道1追零范围 |  |
| 40105 | 0104 | 通道1追零时间 |  |
| 40106 | 0105 | 通道1清零范围 |  |
| 40107 | 0106 | 通道1单位 |  |
| 40108 | 0107 | 通道1小数点位数 |  |
| 40109 | 0108 | 通道1最小分度值 |  |
| 40110 | 0109 | 通道1抗振动参数 |  |
| 40111 | 0110 | 通道2数字滤波级数 |  |
| 40112 | 0111 | 通道2判稳范围 |  |
| 40113 | 0112 | 通道2判稳时间 |  |
| 40114 | 0113 | 通道2追零范围 |  |
| 40115 | 0114 | 通道2追零时间 |  |
| 40116 | 0115 | 通道2清零范围 |  |
| 40117 | 0116 | 通道2单位 |  |
| 40118 | 0117 | 通道2小数点位数 |  |
| 40119 | 0118 | 通道2最小分度值 |  |
| 40120 | 0119 | 通道2抗振动参数 |  |
| 40121 | 0120 | 通道3数字滤波级数 |  |
| 40122 | 0121 | 通道3判稳范围 |  |
| 40123 | 0122 | 通道3判稳时间 |  |
| 40124 | 0123 | 通道3追零范围 |  |
| 40125 | 0124 | 通道3追零时间 |  |
| 40126 | 0125 | 通道3清零范围 |  |
| 40127 | 0126 | 通道3单位 |  |
| 40128 | 0127 | 通道3小数点位数 |  |
| 40129 | 0128 | 通道3最小分度值 |  |
| 40130 | 0129 | 通道3抗振动参数 |  |
| 40131 | 0130 | 通道4数字滤波级数 |  |
| 40132 | 0131 | 通道4判稳范围 |  |
| 40133 | 0132 | 通道4判稳时间 |  |
| 40134 | 0133 | 通道4追零范围 |  |
| 40135 | 0134 | 通道4追零时间 |  |
| 40136 | 0135 | 通道4清零范围 |  |
| 40137 | 0136 | 通道4单位 |  |
| 40138 | 0137 | 通道4小数点位数 |  |
| 40139 | 0138 | 通道4最小分度值 |  |
| 40140 | 0139 | 通道4抗振动参数 |  |
| 四字节可读/写区（支持的功能码：03，16） |  |  |  |
| 40201 | 0200 | 通道1最大量程 |  |
| 40203 | 0202 | 通道1有砝码零位标定 | 写入非零值对通道1进行零位标定，读出时为通道1的当前绝对毫伏数 |
| 40205 | 0204 | 通道1有砝码增益标定 | 写入重量值即对通道1进行增益标定，读出时为通道1的相对零点毫伏数（有符号） |
| 40207 | 0206 | 通道1无砝码零位标定 | 写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数 |
| 40209 | 0208 | 通道1无砝码增益标定时写入的增益毫伏数 | 两条命令需全部写入才能完成增益标定；读208时为标定时的增益毫伏数 读210时为标定时的重量值 |
| 40211 | 0210 | 通道1无砝码增益标定时写入的砝码重量值 |  |
| 40213 | 0212 | 通道2最大量程 |  |
| 40215 | 0214 | 通道2有砝码零位标定 | 写非零值对通道2进行零位标定，读出时为通道2的当前绝对毫伏数 |
| 40217 | 0216 | 通道2有砝码增益标定 | 写入重量值即对通道2进行增益标定，读出时为通道2的相对零点毫伏数（有符号） |
| 40219 | 0218 | 通道2无砝码零位标定 | 写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数 |
| 40221 | 0220 | 通道2无砝码增益标定时写入的增益毫伏数 | 两条命令需全部写入才能完成增益标定；读220时为标定时的增益毫伏数 读222时为标定时的重量值 |
| 40223 | 0222 | 通道2无砝码增益标定时写入的砝码重量值 |  |
| 40225 | 0224 | 通道3最大量程 |  |
| 40227 | 0226 | 通道3有砝码零位标定 | 写非零值对通道3进行零位标定，读出时为通道3的当前绝对毫伏数 |
| 40229 | 0228 | 通道3有砝码增益标定 | 写入重量值即对通道3进行增益标定，读出时为通道3的相对零点毫伏数（有符号） |
| 40231 | 0230 | 通道3无砝码零位标定 | 写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数 |
| 40233 | 0232 | 通道3无砝码增益标定时写入的增益毫伏数 | 两条命令需全部写入才能完成增益标定；读232时为标定时的增益毫伏数 读234时为标定时的重量值 |
| 40235 | 0234 | 通道3无砝码增益标定时写入的砝码重量值 |  |
| 40237 | 0236 | 通道4最大量程 |  |
| 40239 | 0238 | 通道4有砝码零位标定 | 写非零值对通道4进行零位标定，读出时为通道4的当前绝对毫伏数 |
| 40241 | 0240 | 通道4有砝码增益标定 | 写入重量值即对通道4进行增益标定，读出时为通道4的相对零点毫伏数（有符号） |
| 40243 | 0242 | 通道4无砝码零位标定 | 写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数 |
| 40245 | 0244 | 通道4无砝码增益标定时写入的增益毫伏数 | 两条命令需全部写入才能完成增益标定；读244时为标定时的增益毫伏数 读246时为标定时的重量值 |
| 40247 | 0246 | 通道4无砝码增益标定时写入的砝码重量值 |  |
| 位只读区（支持的功能码：01） |  |  |  |
| 00301 | 0300 | 通道1稳定标志位 | 0：不稳定；1：稳定 |
| 00302 | 0301 | 通道1溢出标志位 | 0：正常；1：溢出 |
| 00303 | 0302 | 通道1零位标志位 | 0：非零；1：零点 |
| 00304 | 0303 | 通道1正负标志位 | 0：正号；1：负号 |
| 00305 | 0304 | 保留 |  |
| 00306 | 0305 | 保留 |  |
| 00307 | 0306 | 通道2稳定标志位 | 0：不稳定；1：稳定 |
| 00308 | 0307 | 通道2正常溢出位 | 0：正常；1：溢出 |
| 00309 | 0308 | 通道2零位标志位 | 0：非零；1：零点 |
| 00310 | 0309 | 通道2正负标志位 | 0：正号；1：负号 |
| 00311 | 0310 | 保留 |  |
| 00312 | 0311 | 保留 |  |
| 00313 | 0312 | 通道3稳定标志位 | 0：不稳定；1：稳定 |
| 00314 | 0313 | 通道3正常溢出位 | 0：正常；1：溢出 |
| 00315 | 0314 | 通道3零位标志位 | 0：非零；1：零点 |
| 00316 | 0315 | 通道3正负标志位 | 0：正号；1：负号 |
| 00317 | 0316 | 保留 |  |
| 00318 | 0317 | 保留 |  |
| 00319 | 0318 | 通道4稳定标志位 | 0：不稳定；1：稳定 |
| 00320 | 0319 | 通道4正常溢出位 | 0：正常；1：溢出 |
| 00321 | 0320 | 通道4零位标志位 | 0：非零；1：零点 |
| 00322 | 0321 | 通道4正负标志位 | 0：正号；1：负号 |
| 00323 | 0322 | 保留 |  |
| 00324 | 0323 | 保留 |  |
| 位可读/写区（支持的功能码：01，05） |  |  |  |
| 00401 | 0400 | 通道1零位标定 | 写操作：写入ON，进行零位标定 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00402 | 0401 | 通道2零位标定 | 写操作：写入ON，进行零位标定 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态； 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00403 | 0402 | 通道3零位标定 | 写操作：写入ON，进行零位标定 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00404 | 0403 | 通道4零位标定 | 写操作：写入ON，进行零位标定 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00405 | 0404 | 通道1清零 | 写操作：写入ON，进行清零操作 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00406 | 0405 | 通道2清零 | 写操作：写入ON，进行清零操作 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00407 | 0406 | 通道3清零 | 写操作：写入ON，进行清零操作 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00408 | 0407 | 通道4清零 | 写操作：写入ON，进行清零操作 写入OFF，无操作 读操作：读出为1，设备处于零位状态 读出为0，设备处于非零位状态 |
| 00409 | 0408 | 保留 |  |
| 00410 | 0409 | 保留 |  |
| 00411 | 0410 | 保留 |  |
| 00412 | 0411 | 保留 |  |
| 00413 | 0412 | 系统重新启动 | 写操作：写入ON，系统重启 写入OFF，无操作 读出为：0 |
| 00414 | 0413 | 恢复出厂设置 | 写操作：写入ON，恢复出厂设置 写入OFF，无操作 读出为：0 |