【附录1】Modbus地址表

（1）快速访问区

| PLC地址 | 设备地址 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001~ 40002 | 0000~ 0001 | 【编译日期】（只读） 如2018.7.2，则数值为180702，高位的20去掉 |  |  |
| 40003 | 0002 | 【固件号，FW1】（只读） | FW1+FW2+FW3组成固件号，举例： FW1:0x3430(对应字符40) FW2:0x3152(对应字符1R) FW3:0x3031(对应字符01) 合起来就是：401R01 |  |
| 40004 | 0003 | 【固件号，FW2】（只读） |  |  |
| 40005 | 0004 | 【固件号，FW3】（只读） |  |  |
| 40006~ 40007 | 0005~ 0006 | RS232通信格式 设备地址. D20~D14： 0~99. 波特率; 数据格式; 通信协议. D13~D10: 0000: 4800 0001: 9600 0010: 19200 0011: 38400 0100: 57600; D9~D6: 0000: 7-E-1 0001: 7-O-1 0010: 8-N-1 0011: 8-E-1 0100: 8-O-1; D5~D0 000000：Modbus-RTU-H 000001：Modbus-RTU-L 000010：打印协议. D31~D21固定为0 |
| 40008~ 40009 | 0007~ 0008 | RS485通信格式 设备地址. D20~D14： 0~99. 波特率; 数据格式; 通信协议. D13~D10: 0000: 4800 0001: 9600 0010: 19200 0011: 38400 0100: 57600; D9~D6: 0000: 7-E-1 0001: 7-O-1 0010: 8-N-1 0011: 8-E-1 0100: 8-O-1; D5~D0 000000：Modbus-RTU-H 000001：Modbus-RTU-L 000010：打印协议. D31~D21固定为0 |
| 40010~ 40011 | 0009~ 0010 | 【总累计重量低7位】（可读/可写） （范围：0～9,999,999） 本地址写任意数值将清除总累计 |  | 总累计重量的高7位和低7位合并成总累计重量，例如： 0004~0005为：1234567 0006~0007为：890 则总累计重量为8901234567 |
| 40012~ 40013 | 0011~ 0012 | 【总累计重量高7位】（可读/可写） （范围：0～9,999,999） 本地址写任意数值将清除总累计 |  |  |
| 40014~ 40015 | 0013~ 0014 | 【本次累计重量】（可读/可写）重量单位，重量小数点 同当前重量值的单位和小数点。写入任意数值清除本次累计重量和本次累计时间。 |  |  |
| 40016~ 40017 | 0015~ 0016 | 【本次累计时间】（可读/可写） 单位0.1s，无小数点。写入任意数值清除本次累计重量和本次累计时间。 |  |  |
| 40018~ 40019 | 0017~ 0018 | 【实时流量】（只读）流量单位，流量小数点 |  |  |
| 40020~ 40021 | 0019~ 0020 | 【目标流量】（可读/可写）浮点数，流量单位，流量小数点 读出：实际的目标流量，跟分流比、定时定量等有关 写入：写入的目标流量跟配方中的一样 |  |  |
| 40022 | 0021 | 【流量单位】（可读/可写） 详情见配方里面对应说明 |  |  |
| 40023 | 0022 | 【流量小数点】（可读/可写） 详情见配方里面对应说明 |  |  |
| 40024~ 40025 | 0023~ 0024 | 【分流比】（可读/可写） 0~100000表示0.000%~100.000% |  |  |
| 40026~ 40027 | 0025~ 0026 | 【当前重量】（只读） 重量单位和重量小数点，有几个数值有如下特殊意义： 16777215：Ad-OFL 16777214：Ad+OFL 16777213：重量-OFL 16777212：重量+OFL |  |  |
| 40028 | 0027 | 【重量单位】（只读） 详情见重量标定 |  |  |
| 40029 | 0028 | 【重量小数点】（只读） 详情见重量标定 |  |  |
| 40030 | 0029 | 【工作模式】（可读/可写） 详情见配方里面对应说明 |  |  |
| 40031 | 0030 | 【当前配方】（可读/可写） 详情见配方里面对应说明 |  |  |
| 40032~ 40033 | 0031~ 0032 | 【当前开口】（只读） 0~100000表示0.000%~100.000%百分比，3位小数点 |  |  |
| 40034 | 0033 | 【系统标志1】（只读） D13; D12. 1：弧门处于动作中; 开限位状态 0：开限位输入无效 1：开限位输入有效. D11; D10~D8; D7. 关限位状态 0：关限位输入无效 1：关限位输入有效; 000:目标流量模式 001:目标流量定量模式 010:目标流量定时模式 011:定时定量模式; 0:未手动清料 1:手动清料中. D6; D5; D4~D2; D1; D0. 0:非运行 1:正运行; 0:非零 1:零点; 000:重量正常 001:Ad-OFL 010:Ad+OFL 011:重量-OFL 100:重量+OFL; 0:Ad稳定 1:Ad不稳; 0:重量稳定 1:重量不稳. |
| 40035 | 0034 | 【系统标志2】（只读） 备用 |  |  |
| 40036 | 0035 | 【系统标志3】（只读） 备用 |  |  |
| 40037 | 0036 | 【运行步骤】（只读） 0：停止状态 1：等待零区 2：等待弧门动作完成 3：等待落差时间到 4：测试与标定中 5：持续出料 6：启动时间 7：报警 8：测试标定正在结束 9：正在回到关限位 10：等待回到零区 11：清零中 |  |  |
| 40038 | 0037 | 【报警信息】（可读/可写） 读出报警信息如下： 0：无报警 1：弧门关闭超时 2：弧门打开超时 3：定量完成 4：弧门开最大 5：缺料 6：连锁停机报警 写任意数清除报警 |  |  |
| 40039 | 0038 | 【操作提示】（可读/可写） 读出如下： 0: 无异常 1: 零点标定成功 2: 零点标定时AD不稳定错误 3: 零点标定时OFL错误 4: 当前运行不能进行零点标定 5: 增益标定成功 6: 增益标定时AD不稳定错误 7: 增益标定时重量为0错误 8: 测试标定开口为0错误 9: 测试标定未启动错误 10: 测试标定未输入实际已走总重量 11: 测试标定时间到 12: 测试标定成功 13: 启动运行错误：当前ADOFL 14: 启动运行错误：当前WtOFL 15: 启动运行错误：当前电平运行信号，不能用其他方式启动 16: 启动运行错误：当前允许运行信号输入有效，不能启动 17: 启动运行错误：没有流量标定 18: 启动运行错误：没有目标流量 19: 当前弧门在动作中，请先等这个动作完成 写任何数据清除提示 |  |  |
| 40040 | 0039 | 【通知】 只读，每个通知停留5秒，5秒后消失 |  |  |
| 40041 | 0040 | 【运行/停止】（可读/可写） 写1运行，写2停止 读出固定为0 |  |  |
| 40042 | 0041 | 【清零】（可读/可写） 写1清零，读出固定为0 |  |  |
| 40043 | 0042 | 【手动清料】（可读/可写） 写1手动清料，即把称重斗里面的物料放出；写2停止手动清料 读出固定为0 |  |  |
| 40044 | 0043 | 【输出开关量开启/关闭】（可读/可写） 1. 当输出开关量功能定义为“用户控制”时，可用本地址控制其输出开启或者关闭，定义为其它功能时写本地址无效 2. BIT0对应OUT1，BIT1对应OUT2，BIT2对应OUT3，以此类推 3. 例如当OUT2和OUT3的功能定义为“用户控制”时，操作BIT1和BIT2就可以控制OUT2和OUT3的输出，读取的也是OUT2和OUT3的输出状态。操作其它位会被忽略，读其它位也固定为0 |  |  |
| 40045 | 0044 | 【年月】（可读/可写） 用于向模块提供准确的时间，格式为：YY.MM |  |  |
| 40046 | 0045 | 【日时】（可读/可写） 用于向模块提供准确的时间，格式为：DD.HH |  |  |
| 40047 | 0046 | 【分秒】（可读/可写） 用于向模块提供准确的时间，格式为：MM.SS |  |  |
| 40048 | 0047 | 【控制命令】（可读/可写） 读出固定为0 Bit15~Bit2; Bit0. 备用; 置1表示打印累计. |
| 40049 | 0048 | 【累计重量单位】（可读/可写） 1：kg 2：t |  |  |
| 40050 | 0049 | 【累计重量小数点】（可读/可写） 0~4 |  |  |
| 40051~ 40128 | 0050~ 0127 | 备用 |  |  |

（2）重量标定

| PLC地址 | 设备地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40129 | 0128 | 【重量单位】（可读/可写） 0：g 1：kg 2：t |
| 40130 | 0129 | 【重量小数点】（可读/可写） 0：00000 1：0000.0 2：000.00 3：00.000 4：0.0000 |
| 40131 | 0130 | 【最小分度】（可写/可写） 取值0~5，分别对应1、2、5、10、20、50 |
| 40132~ 40133 | 0131~ 0132 | 【最大量程】（可读/可写）浮点数 取值范围：≤最小分度×100000 |
| 40134~ 40135 | 0133~ 0134 | 【有砝码零点标定】（可读/可写） 写入非0可使当前显示的重量值被标定为零点 写入0不起作用； 读出为0 |
| 40136~ 40137 | 0135~ 0136 | 【有砝码增益标定】（可读/可写），浮点数 写入重量值将标定增益 写入0不起作用 读出为0 |
| 40138~ 40139 | 0137~ 0138 | 【无砝码零点标定】（可读/可写） 写入的是电压值，即将写入的电压值当成零点，单位为uV。 读出为0 |
| 40140~ 40141 | 0139~ 0140 | 【无砝码增益标定之电压值】（可读/可写） 写入的是电压值，即将写入的电压值当成增益，单位uV 读出为0 |
| 40142~ 40143 | 0141~ 0142 | 【无砝码增益标定之重量值】（可读/可写） 1. 写入的是重量值，无符号数； 2. 写本地址之前需要先写入无砝码增益标定的电压值，否则将返回错误； 3. 先写入电压值后写入重量值是一次连续的操作，中间不能穿插其他的地址访问，否则该次访问无效，必须重新开始； 4. 若一次连续操作没有成功，必须重新开始一次连续操作； 读出为0 |
| 40144~ 40145 | 0143~ 0144 | 【当前传感器的电压值】（只读） 单位为uV |
| 40146~ 40147 | 0145~ 0146 | 【传感器电压和零点电压的差值】（只读） 单位uV |
| 40148~ 40149 | 0147~ 0148 | 【上次零点标定时的电压值】（只读） 单位为uV |
| 40150~ 40151 | 0149~ 0150 | 【上次增益标定时传感器电压和零点电压的差值】（只读） 单位uV |
| 40152~ 40153 | 0151~ 0152 | 【上次标定时的增益重量值】（只读） 浮点数 |
| 40154~ 40170 | 0153~ 0169 | 备用 |

（3）手动功能区

| PLC地址 | 设备地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40171 | 0170 | 【参数复位】（可读/可写） 写0无效，写入选择下面对应项数值： 1: 下面所有参数复位 2：重量标定复位 3：基本参数复位 4：开关量参数复位 5：配方复位 6：功能参数复位 7：模块参数复位 读出固定为0 |
| 40172 | 0171 | 【配方复制】（可读/可写） 本地址的功能：将一个配方的所有参数复制到另一个配方中 写入：高字节地址为源配方，低字节地址为目标配方。也就是将高字节指定的配方中的所有参数，复制给低字节指定的配方中。 例如：写入0x0006，表示将配方0的所有参数复制给配方6 例如：写入0x0801，表示将配方8的所有参数复制给配方1 读出：固定为0 |
| 40173~ 40174 | 0172~ 0173 | 【测试标定指定开口】（可读/可写） 0~100000表示0.000%~100.000%。启动测试标定时，固定输出该模拟量 |
| 40175 | 0174 | 【测试标定指定时间】（可读/可写） 0~60000表示0.0s~6000.0s。如果设定该时间，则时间到后自动停止；如果该时间为0，则需用户手动停止测试 |
| 40176 | 0175 | 【测试标定命令】（可读/可写） 读出固定为0 写入数值和命令对应如下： 0：停止测试 1：启动测试 2：保存测试结果。停止运行后写入才有效 3：启动死区和落差测试 4：停止死区和落差测试 5：对多点标定结果进行从小到大排序 |
| 40177 | 0176~ | 【测试标定总进行时间】（只读） 0~60000表示0.0s~6000.0s。每次启动测试标定时从0重新计数，停止运行后保持最后的时间值不变。 |
| 40178 | 0177 | 【测试标定采样进行时间】（只读） 0~60000表示0.0s~6000.0s。每次启动测试标定时从0重新计数，停止运行后保持最后的时间值不变。 |
| 40179~ 40180 | 0178~ 0179 | 【测试标定平均重量】（只读）浮点数 重量单位和重量小数点 |
| 40181~ 40182 | 0180~ 0181 | 【测试标定已走物料总重量】（可读/可写）浮点数 重量单位和重量小数点。停止测试标定后，由用户称出已走物料重量，并写到本地址。每次启动测试标定时自动清零，该值不保存，掉电丢失。 |
| 40183 | 0182 | 【测试标定状态】（只读） D15~D1; D0. 备用; 0: 测试标定未启动 1: 测试标定中. |
| 40184 | 0183 | 【测试标定点设置】（可读/可写） 1~5 |
| 40185~ 40300 | 0184~ 0299 | 备用 |

（4）开关量

| PLC地址 | 设备地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40301 | 0300 | 【输入开关量IN1标定】（可读/可写）： 0：无定义 1：运行/停止（脉冲） 2：运行（脉冲） 3：停止（脉冲） 4：停止/运行（电平） 5：允许运行（电平） 6：弧门开限位 7：弧门关限位 8：手动清料（脉冲） 9：清报警（脉冲） 10：打印累计（脉冲） 11：上料位（电平） 12：下料位（电平） 13：；连锁停机报警 14：连锁暂停 |
| 40302 | 0301 | 【输入开关量IN2标定】（可读/可写） |
| 40303 | 0302 | 【输入开关量IN3标定】（可读/可写） |
| 40304 | 0303 | 【输入开关量IN4标定】（可读/可写） |
| 40305 | 0304 | 【输入开关量IN5标定】（可读/可写） |
| 40306 | 0305 | 【输入开关量IN6标定】（可读/可写） |
| 40307 | 0306 | 【输入开关量IN7标定】（可读/可写） |
| 40308~ 40320 | 0307~ 0319 | 备用，读出0，不可写入 |
| 40321 | 0320 | 【输出开关量OUT1标定】（可读/可写） 0：无定义 1：运行/停止 2：用户控制 3：弧门打开 4：弧门关闭 5：报警 6：供料 7：吹气 |
| 40322 | 0321 | 【输出开关量OUT2标定】（可读/可写） |
| 40323 | 0322 | 【输出开关量OUT3标定】（可读/可写） |
| 40324 | 0323 | 【输出开关量OUT4标定】（可读/可写） |
| 40325 | 0324 | 【输出开关量OUT5标定】（可读/可写） |
| 40326 | 0325 | 【输出开关量OUT6标定】（可读/可写） |
| 40327 | 0326 | 【输出开关量OUT7标定】（可读/可写） |
| 40328 | 0327 | 【输出开关量OUT8标定】（可读/可写） |
| 40329 | 0328 | 【输出开关量OUT9标定】（可读/可写） |
| 40330 | 0329 | 【输出开关量OUT10标定】（可读/可写） |
| 40331 | 0330 | 【输出开关量OUT11标定】（可读/可写） |
| 40332 | 0331 | 【输出开关量OUT12标定】（可读/可写） |
| 40333~ 40340 | 0332~ 0339 | 备用，读出0，不可写入 |
| 40341 | 0340 | 【进入/退出开关量测试】（可读/可写） 写入：0-退出开关量测试；非0-进入开关量测试 读出：0-当前不是开关量测试状态；1-当前正在开关量测试 |
| 40342 | 0341 | 【输入开关量状态】（只读） D0~D6对应IN1~IN7，D7~D15固定为0 1.对应位为1表示输入有效，对应位为0表示输入无效； 2.该地址写入无效，返回错误； 3.该地址任意时刻都可以读取； |
| 40343 | 0342 | 【写输出开关量】（可读/可写，写入和读出格式相同）： D0~D11对应OUT1~OUT12，D12~D15固定为0 对应位为1，表示输出有效，对应位为0表示输出无效。 |
| 40344~ 40360 | 0343~ 0359 | 备用，读出为0，不可写入 |

（5）功能参数

| PLC地址 | 设备地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40361 | 0360 | 【追零范围】（可读/可写） 取值为0~9，表示0d~9d，0表示不进入追零 |
| 40362 | 0361 | 【判稳范围】（可读/可写） 取值为1~9，对应表示1d~9d |
| 40363 | 0362 | 【判稳时间】（可读/可写） 1~99，表示0.1s~9.9s |
| 40364 | 0363 | 【清零范围】（可读/可写） 取值为0~99，表示表示最大量程的0%~99% |
| 40365 | 0364 | 【上电自动清零开关】（可读/可写） 0：上电不自动清零； 非0：上电自动清零； |
| 40366 | 0365 | 【滤波等级】（可读/可写） 取值为0~9，9表示效果最好的滤波。 |
| 40367~ 40368 | 0366~ 0367 | 【弧门行程时间】（可读/可写） 0~600000表示0.000s~600.000s |
| 40369 | 0368 | 【弧门原点感应滤波时间】（可读/可写） 0~60000表示0.000s~60.000s |
| 40370 | 0369 | —— |
| 40371 | 0370 | 【弧门行程超时时间】（可读/可写） 0~60000表示0.0s~6000.0s |
| 40372 | 0371 | 【转折比例】（可读/可写） 0~10000表示0.00%~100.00% |
| 40373 | 0372 | 【弧门测试命令】（可读/可写） 写0：停止弧门动作 写1：启动测试 写2：关门 写3：开门 写4：继电器通断测试 读出固定为0 |
| 40374 | 0373 | 【弧门状态】（只读） 0：空闲 1：开门中 2：关门中 3：等待离开关限位 4：等待离开开限位 5：正常工作中 6：测试之关闭步骤 7：测试之关闭后的缓冲时间 8：测试之开门行程时间 9：测试之开门后的缓冲时间 |
| 40375 | 0374 | 【机械迟钝时间】（可读/可写） 0~60000表示0.000~60.000s |
| 40376 | 0375 | 【供料模式】（可读/可写） 0：关闭供料功能 1：上料位模式 2：上下料位模式 |
| 40377 | 0376 | 【供料延时时间】（可读/可写） 0~60000表示0.0~6000.0s |
| 40378 | 0377 | 【供料保持时间】（可读/可写） 0~60000表示0.0~6000.0s |
| 40379 | 0378 | 【弧门关门极性】（可读/可写） 0：输出无效-关门 1：输出有效-关门 |
| 40380~ 40381 | 0379~ 0380 | 【总累计补偿系数】（可读/可写）浮点数，4位小数点 0.1000~2.0000 |
| 40382~ 40383 | 0381~ 0382 | 【实际总累计】（可读/可写）同总累计 读出固定为0 |
| 40384 | 0383 | 【吹气开关】（可读/可写），正整数 0：关闭 1：开启 |
| 40385 | 0384 | 【吹气启动延时】（可读/可写），正整数 0~600，表示0.0s~60.0s |
| 40386 | 0385 | 【吹气持续时间】（可读/可写），正整数 0~60000，表示0s~60000s |
| 40387 | 0386 | 【吹气间隔时间】（可读/可写），正整数 0~60000，表示0s~60000s |
| 40388~ 40560 | 0387~ 0559 | 备用 |

（6）配方

| PLC地址 | 设备地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40561 | 0560 | 【配方号】（可读/可写） 1~20表示配方1~配方20 |
| 40562 | 0561 | 【工作模式】（可读/可写） 0：连续标准模式 1：计量模式(不带控制，几做计量) |
| 40563~ 40564 | 0562~ 0563 | 【目标流量】（可读/可写）浮点数 |
| 40565 | 0564 | 【流量单位】（可读/可写） 0：g/m 1：g/h 2：kg/m 3：kg/h 4：t/m 5：t/h |
| 40566 | 0565 | 【流量小数点】（可读/可写） 0：00000 1：0000.0 2：000.00 3：00.000 4：0.0000 |
| 40567~ 40568 | 0566~ 0567 | 【分流比】（可读/可写） 0~100000对应0.000%~100.000% |
| 40569~ 40570 | 0568~ 0569 | 【定量重量】（可读/可写）浮点数，0表示关闭定量功能 |
| 40571 | 0570 | 【定量重量单位】（可读/可写） 取值范围等同重量单位 |
| 40572 | 0571 | 【定量重量小数点】（可读/可写） 0：00000 1：0000.0 2：000.00 3：00.000 4：0.0000 |
| 40573 | 0572 | 【定量时间】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0 |
| 40574 | 0573 | 【定量时间单位】（可读/可写） 0：秒 1：分 2：时 |
| 40575 | 0574 | 【流量滤波数量】（可读/可写） 0~1000 |
| 40576 | 0575 | 【开限位容忍时间】（可读/可写） 0~60000表示0.0s~6000.0s |
| 40577 | 0576 | 【缺料检测开关】（可读/可写） 0：关闭 非0：打开 |
| 40578 | 0577 | 【缺料容忍时间】（可读/可写） 0~60000表示0.0s~6000.0s |
| 40579~ 40580 | 0578~ 0579 | 【缺料零区重量】（可读/可写）浮点数，重量单位和重量小数点 |
| 40581~ 40582 | 0580~ 0581 | 【缺料零区流量】（可读/可写）浮点数，流量单位和流量小数点 |
| 40583 | 0582 | 【PID模式】（可读/可写） 0：单PID模式 1：双PID模式 |
| 40584~ 40585 | 0583~ 0584 | 【PID切换范围】（可读/可写）浮点数，流量值 |
| 40586 | 0585 | 【双PID切换时间：粗调到微调切换时间】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40587 | 0586 | 【双PID切换时间：微调到粗调切换时间】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40588 | 0587 | 【比例系数1】（可读/可写） 0~5000表示0%~500.0% |
| 40589 | 0588 | 【积分时间1】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40590 | 0589 | 【微分时间1】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40591 | 0590 | 【控制周期1】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40592 | 0591 | 【比例系数2】（可读/可写） 0~5000表示0%~500.0% |
| 40593 | 0592 | 【积分时间2】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40594 | 0593 | 【微分时间2】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40595 | 0594 | 【控制周期2】（可读/可写） 0~60000，表示0~6000.0s |
| 40596~ 40597 | 0595~ 0596 | —— |
| 40598 | 0597 | —— |
| 40599~ 40600 | 0598~ 0599 | 【到料零区重量】（可读/可写）浮点数 |
| 40601 | 0600 | —— |
| 40602~ 40603 | 0601~ 0602 | 【最小开口限制】（可读/可写） 即用于PID调节时的模拟量所能输出的最小值 0~100000表示0.000%~100.000% |
| 40604~ 40605 | 0603~ 0604 | 【最大开口限制】（可读/可写） 即用于PID调节时的模拟量所能输出的最大值 0~100000表示0.000%~100.000% |
| 40606 | 0605 | 【手动清料开口】（可读/可写） 手动清料时控制绞龙的模拟量，0~100表示0 %~100% |
| 40607 | 0606 | —— |
| 40608 | 0607 | 【弧门死区时间】（可读/可写） 0~60000表示0.000s~60.000s |
| 40609 | 0608 | —— |
| 40610~ 40611 | 0609~ 0610 | 【流量波动范围】（可读/可写）浮点数 |
| 40612~ 40613 | 0611~ 0612 | 【流量捕获范围】（可读/可写）浮点数 |
| 40614 | 0613 | 【阻带衰减】（可读/可写） 0~999表示0.0dB~99.9dB |
| 40615 | 0614 | 【精度补偿最大时间】（可读/可写） 0~60000表示0.00s~600.00s，设置为0时关闭精度补偿功能。 |
| 40616 | 0615 | 【流量标定点数量】（可读/可写）整数 1~5表示1点标定~5点标定 |
| 40617~ 40618 | 0616~ 0617 | 【标定重量1】（可读/可写）浮点数 |
| 40619~ 40620 | 0618~ 0619 | 【标定流量1】（可读/可写）浮点数 |
| 40621~ 40622 | 0620~ 0621 | 【标定开口1】（可读/可写） 0~100000表示0.0%~100.000% |
| 40623~ 40624 | 0622~ 0623 | 【标定重量2】（可读/可写）浮点数 |
| 40625~ 40626 | 0624~ 0625 | 【标定流量2】（可读/可写）浮点数 |
| 40627~ 40628 | 0626~ 0627 | 【标定开口2】（可读/可写） 0~100000表示0.0%~100.000% |
| 40629~ 40630 | 0628~ 0629 | 【标定重量3】（可读/可写）浮点数 |
| 40631~ 40632 | 0630~ 0631 | 【标定流量3】（可读/可写）浮点数 |
| 40633~ 40634 | 0632~ 0633 | 【标定开口3】（可读/可写） 0~100000表示0.0%~100.000% |
| 40635~ 40636 | 0634~ 0635 | 【标定重量4】（可读/可写）浮点数 |
| 40637~ 40638 | 0636~ 0637 | 【标定流量4】（可读/可写）浮点数 |
| 40639~ 40640 | 0638~ 0639 | 【标定开口4】（可读/可写） 0~100000表示0.0%~100.000% |
| 40641~ 40642 | 0640~ 0641 | 【标定重量5】（可读/可写）浮点数 |
| 40643~ 40644 | 0642~ 0643 | 【标定流量5】（可读/可写）浮点数 |
| 40645~ 40646 | 0644~ 0645 | 【标定开口5】（可读/可写） 0~100000表示0.0%~100.000% |
| 40647~ 40806 | 0646~ 0805 | 备用，只读，读出为0 |